REJESTRATOR NAPIĘCIA PRĄDU I COS

REM - 9

wersja 9.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Łódź  czerwiec 1996 r

Spis treści

1.Przeznaczenie..................................................................................	  3

2.Dane techniczne............................................................................... 	  3

3.Wyposażenie....................................................................................	  4

4.Budowa i zasada działania...............................................................	  4

5.Podłączenie rejestratora od IBM-PC................................................	  5

6.Opis funkcji programu obsługi rejestratora PR_REJ91.EXE............	  5

7.Obsługa rejestratora.........................................................................	  6

7.1. Wstępne testowanie i programowanie rejestratora.................	  6

7.2. Wykonywanie pomiarów......................................................... 	  6

7.3. Zmiana stacji pomiarowej.......................................................	  7

7.4. Przekazywanie wyników pomiarów do pamięci dyskowej

komputera...............................................................................	  7

8.Postać zbioru dyskowego z rozszerzeniem .REJ.............................	  7

9.Bezpieczniki.....................................................................................	  8

10.Magazynowanie i transport............................................................	  9

11.Gwarancja......................................................................................	  9

12.Opis funkcji programu REJESTRATOR v.4.0 (REJ40.EXE).......... 	10

12.1 Plik.........................................................................................	11

12.2 Wydruk..................................................................................	11

12.3 Wykresy................................................................................	13

12.4 Opcje.....................................................................................	16

12.5 Koniec...................................................................................	17

13.Rys.1. Rejestrator REM-9..............................................................	18

1.Przeznaczenie

Przenośny  rejestrator  REM-9  jest  nowoczesnym,  prostym  w obsłudze i niezawodnym urządzeniem przeznaczonym do  kontrolowania poziomów  napięć  i  obciążeń   w   sieciach   prądu   jedno- lub trójfazowego. Umożliwia on pomiar i rejestrację wartości  skutecznych  napięć oraz trzech prądów i trzech współczynników mocy cos dla każdego napięcia fazowego, maksymalnie  dla  ośmiu kolejnych stacji pomiarowych. Rejestracja następuje co 15 minut, według wewnętrznego  zegara, z podaniem cechy czasu: data, godzina i numer kwadransa. Dodatkowo pamiętana jest cecha czasu pierwszego pomiaru dla każdej następnej stacji. Dane pomiarowe przeznaczone są do dalszej  obróbki  w zewnętrznym  mikrokomputerze klasy IBM-PC. Przy jego pomocy można wyznaczyć pozostałe ważne wielkości: moc czynną, moc bierną, moc pozorną w każdej fazie oraz moce sumaryczne.

Uzyskane dane umożliwiają:

- sprawdzenie prawidłowości  parametrów  dostarczanej  energii elektrycznej

- analizę zapotrzebowania na energię elektryczną w dłuższym okresie czasu

- stwierdzenie przeciążeń lub niedociążeń sieci i transformatorów.

- sprawdzenie charakteru obciążenia: pojemnościowe (cos ujemny), indukcyjne (cos dodatni)

2. Dane techniczne

-Zasilanie 	220V,  50 Hz ± 2%

(z kabla pomiarowego fazy R)

-Pobór mocy rejestratora 	max 12W

-Moc grzałki termostatu 	20W

-Pomiar wartości skutecznych napięć UR, US, UT

-zakres pomiarowy fazy R	176 - 255V

-zakres pomiarowy fazy S i T	20 - 255V

-rozdzielczość	1V

-Pomiar wartości skutecznych prądów IR1, IR2, IR3, IS1, IS2, IS3, IT1, IT2, IT3

zakres pomiarowy	0 - 7,65A

rozdzielczość	0,03A

-Dokładnosć pomiarów napięcia i prądu 	nie gorsza niż 3%

-Dokładność pomiarów cos przy pomiarach

napięć nie mniejszych niż 50V oraz

prądów nie mniejszych niż 0.06A	nie gorsza niż 6%

-Znak cos pokazuje charakter obciążenia:

-znak dodatni	obciążenie indukcyjne

-znak ujemny	obciążenie pojemnościowe

-Wytrzymałość na przebicie	2,5KV

-Ilość stacji pomiarowych	max 8

-Częstość wykonywania pomiarów	co 15 minut

-Czas wykonywania pomiarów 	około 14 dni (1322 pomiary)

-Czas przechowywania wyników w pamięci minimum 60 dni

-Programowanie komputerem IBM-PC	 poprzez łącze RS-232

-Gabaryty	310x180x270mm

-Masa 	4,2kg.

-Stopień ochrony obudowy 	 IP 52

-Warunki klimatyczne użytkowania:

-zakres temperatur 	-20 ÷ 40oC

-zakres ciśnień	86 ÷106 kPa

-wilgotność	20 ÷ 80%

-dopuszczalna szybkość zmian temperatury otoczenia  5oC/h

-nasłonecznienie	brak bezpośredniego

-wentylacja 	swobodna

3. Wyposażenie

1. Przewód sieciowy 				1 szt.

2. Przewód przyłączeniowy RS-232 				1 szt.

3. Przewód pomiarowy napięciowy 				1 szt.

4. Krokodylki pomiarowe				4 szt.

5. Bezpieczniki WTAT 315mA/250V 				1 szt.

6. Instrukcja obsługi				1 szt.

7. Dyskietka z oprogramowaniem na komputer IBM PC  	1 szt.

8. Gwarancja

9. Walizka na przewody

Dodatkowo na zlecenie zamawiającego dostarczane są cęgi pomiarowe o

zakresach pomiarowych: 25A, 100A, 300A, 600A.

4. Budowa i zasada działania rejestratora

Przyrząd wykonuje  jednocześnie  pomiary  dwunastu  wielkości analogowych: trzech napięć  przemiennych oraz trzech prądów przemiennych dla każdego napięcia. Wielkości  te  doprowadzone   są   do   bloku   wejściowego (przekładników pomiarowych)  przetwarzającego  je  na   standardowe   sygnały  napięciowe  oraz separującego galwanicznie kontrolowany obiekt od części pomiarowej rejestratora. Wartości chwilowe napięć z przekładników pomiarowych  przetwarzane są  na  postać  cyfrową  przez dwa szybkie, 6-kanałowe, 10-bitowe przetworniki analogowo-cyfrowe próbkujące z  częstotliwością  około 4,8 kHz, synchronizowaną częstotliwośćią sieci, co daje  dokładnie 16 próbek za okres każdego z sygnałów wejściowych. Przetwornikiem analogowo-cyfrowym  steruje mikroprocesor, który co 15 minut gromadzi w pamięci  wartości  próbek mierzonych sygnałów przez 10 okresów sieci, a następnie  przelicza je przy pomocy algorytmu transformaty Fouriera na wartości  skuteczne prądów i napięć oraz na współczynniki mocy cos uwzględniając  pierwszą, trzecią i piątą harmoniczną (każdej mierzonej wielkości). Otrzymane  w  ten  sposób  wyniki  umieszczane  są  w   specjalnie chronionej pamięci, dzięki której można  wykonywać i rejestrować pomiary przez okres około 14 dni (1322 pomiary).  Pamięć   ta   umożliwia    przechowywanie  danych   przez  okres  minimum  60 dni od chwili odłączenia napięcia zasilającego rejestrator. Wstępne programowanie  rejestratora   oraz   odczyt   i   analiza zgromadzonych  danych   dokonywana   jest   poprzez    zewnętrzny mikrokomputer IBM-PC przy pomocy łącza RS-232C.

5. Podłączenie rejestratora do IBM'a

- podłączyć kabel RS-232 do jednego z portów COM-1 lub COM-2 komputera IBM-PC

- włączyć komputer

- połączyć masę rejestratora z masą komputera za pomocą  wtyku bananowego wyprowadzonego z kabla  RS-232  (dzięki  temu  nie jest konieczne wyłączanie  komputera  przed  podłączeniem  do niego rejestratora)

- podłączyć kabel RS-232 do odpowiedniego złącza w rejestratorze

- podłączyć rejestrator do napięcia zasilania

- uruchomić program PR_REJ91.EXE znajdujący się na dostarczonej wraz z rejestratorem dyskietce.

6. Opis funkcji programu obsługi rejestratora PR_REJ91.EXE

Po uruchomieniu programu należy wybrać odpowiedni numer portu COM-1 lub COM-2 podając cyfrę 1 lub 2 i potwierdzić  wybór  klawiszem ENTER. Od tej chwili komputer  zacznie  testowanie  układów  wewnętrznych rejestratora wyświetlając na ekranie:

1.  datę i czas wewnętrznego zegara IBM'a

2.  datę i czas wewnętrznego zegara rejestratora

3.  liczbę wykonanych pomiarów

4.  informację o pozycji przełącznika "POMIAR"

5.  informację o stanie naładowania akumulatorka podtrzymującego pamięć

chronioną

6.  tekst nagłówka (wprowadzany przez użytkownika): nazwy kolejnych

ośmiu stacji pomiarowych oraz zakresy prądowe przekładników

cęgowych wymaganych dla tych stacji (3 zakresy dla każdej stacji - po 		jednym dla każdego prądowego obwodu pomiarowego)

7.  cechy czasu pierwszych pomiarów dla poszczególnych stacji (jeżeli były

wykonane)

Pod tymi informacjami wyświetlane jest menu użytkownika:

F1	- ustaw zegar IBM'a

F2	- przepisz zegar IBM'a do rejestratora

F3	- wprowadź nazwy stacji pomiarowych (rozkaz ten kasuje wewnętrzną

pamięć pomiarów przygotowując rejestrator do ponownej pracy)

F4	- zapisz na dysku wyniki pomiarów

F5	- wprowadź nową ścieżkę dostępu

F10	- wyjście z programu

Wciśnięcie  jednego  z  wyżej  wymienionych   klawiszy   spowoduje wykonanie przydzielonej mu funkcji. Klawisz  F6  powoduje   wyświetlenie   menu   dodatkowych   testów rejestratora  wykorzystywanych   głównie   podczas   skalowania i konserwacji rejestratora. Z testów  tych  powinny  korzystać  osoby zajmujące się serwisem i produkcją rejestratora.

7. Obsługa rejestratora

7.1 Wstępne testowanie i programowanie rejestratora

- podłączyć rejestrator do IBM'a zgodnie z punktem 5

- sprawdzić stan naładowania akumulatorka i w  przypadku wyświetlenia komunikatu  "akumulator rozładowany" pozostawić rejestrator podłączony do sieci przez minimum jedną godzinę a następnie powtórzyć czynności z  punktu 7.1

- sprawdzić i w razie potrzeby skorygować klawiszem  F1 lub F2 czas wskazywany przez zegar IBM'a i rejestratora

- ustawić przełącznik pomiarów w pozycji "STOP"

- wprowadzić przy pomocy klawisza F3  tekst  nagłówka  (patrz punkt 6.6)

- odłączyć rejestrator od IBM'a  w  kolejności  odwrotnej  niż opisana w punkcie 5.

7.2 Wykonanie pomiarów

Rejestrator należy zainstalować na obiekcie podlegającym  kontroli

(stacji pomiarowej) w następujący sposób:

- podłączyć przewód napięciowy oraz przekładniki cęgowe  do odpowiednich złącz znajdujących się  na  płycie czołowej rejestatora, patrz rys.1, zwracając uwagę aby zaczepy złącz od strony kabli pomiarowych zahaczyły  o odpowiednie uchwyty złącz od strony rejestratora

- przełącznik "POMIAR" ustawić w pozycji "STOP"

- podłączyć kable prądowe do umieszczonych na obiekcie przekładników prądowych dających na wyjściu prąd 0-5A lub zapiąć cęgi pomiarowe na przewodach  fazowych uwzględniając oznaczenia faz R,S,T

- podłączyć kabel napięciowy oznaczony symbolem do zera sieci, a następnie kable oznaczone literami R,S,T przypiąć do  odpowiednich przewodów  fazowych wykorzystując w tym celu  krokodylki pomiarowe

- przełącznik "POMIAR" ustawić w pozycji "START"

Uwaga:

Kabel napięciowy fazy R zasila  rejestrator  i  dlatego  musi  być bezwzględnie podłączony.

Po zakończeniu cyklu pomiarowego (max. 14 dni) odłączyć  rejestrator w odwrotnej kolejności.

7.3 Zmiana stacji pomiarowej

Po wykonaniu cyklu  pomiarowego  w  pierwszej  stacji  rejestrator można przenieść do następnej dbając, aby przed załączeniem napięcia zasilającego (faza R) przełącznik "POMIAR" był w pozycji "STOP", a po podłączeniu tego napięcia został przełączony w pozycję "START". Kolejne   przełączenie   "STOP"-"START"   spowoduje    wyróżnienie następnego pomiaru jako pierwszego dla następnej stacji. Łączny czas wykonywania pomiarów dla wszystkich  stacji  nie  może przekroczyć 14 dni.  Po  tym  okresie  rejestrator  ma  w  pamięci maksymalną ilość pomiarów i nie wykona następnych.

7.4 Przekazanie wyników pomiarów do pamięci dyskowej komputera

- podłączyć rejestrator do IBM'a zgodnie z punktem 5

- przy pomocy klawisza F5 ustawić żądaną ścieżkę dostępu w postaci zgodnej z wymaganiami DOS'a (bezpośrednio po  uruchomieniu programu ścieżka dostępu ma postać b:\)

- przy pomocy klawisza  F4  przepisać  wyniki  pomiarów  do zbioru dyskowego  komputera  w  miejsce  wskazywane   przez ścieżkę dostępu.

- Nazwę  zbioru  dyskowego  bez  rozszerzenia należy  podać bezpośrednio po  naciśnięciu   klawisza   F4 (8 znaków alfanumerycznych).   Komputer nada nazwie rozszerzenie .REJ

- wykonać czynności z punktu 7.1 lub odłączyć  rejestrator  od komputera w kolejności odwrotnej niż opisana w punkcie 5

8. Postać zbioru dyskowego z rozszerzeniem .REJ

Zbiór z rozszerzeniem .REJ powstaje w czasie przepisywania wyników pomiarów  z  rejestratora  do  IBM'a   po   uruchomieniu   funkcji przypisanej do klawisza F4. Zbiór ten dzieli się na dwie części: nagłówek i tablicę pomiarów. Nagłówek zajmuje 360 bajtów, które kolejno  zawierają  następujące informacje:

a.   2 bajty, na których zapisany jest numer wersji rejestratora

(w zapisie heksadecymalnym kod 00,09H)

b.   2  bajty,  na  których  zapisany  jest  numer  roku,  w  którym wykonywano

pomiary

c.   osiem razy po  44  bajtów  opisujących  w  następujący  sposób kolejne

stacje pomiarowe

- 20 bajtów,  na  których  użytkownik  zapisuje  nazwę  stacji pomiarowej

- 12 bajtów, na których użytkownik zapisuje zakres przekładników

prądowych wymaganych dla danej stacji (4 dla pierwszego obwodu 			pomiarowego,i po 4 bajty dla drugiego i trzeciego)

- 2 bajty, na których zapisany jest numer miesiąca, w  którym rozpoczęto

pomiary w danej stacji

- 1 bajt "-" (w zapisie heksadecymalnym kod 2DH)

- 2 bajty, na których zapisany jest numer dnia,  w  którym rozpoczęto

pomiary w danej stacji

- 1 bajt "spacji" (w zapisie heksadecymalnym kod 20H)

- 2 bajty,  na  których  zapisana  jest  godzina  rozpoczęcia pomiarów w

danej stacji

- 1 bajt ":" (w zapisie heksadecymalnym kod 3AH)

- 2 bajty, na których zapisane są minuty pierwszego pomiaru

- 1 bajt "spacji" (w zapisie heksadecymalnym kod 20H)

d.   4 bajty, na których  rejestrator  zapisuje  liczbę  wykonanych pomiarów

Po nagłówku następują rekordy pomiarów, których ilość  równa  jest liczbie wykonanych pomiarów. Każdy rekord zajmuje 23 bajty. Na pierwszych dwóch bajtach zakodowana jest  data  i  czas  wykonania danego pomiaru w następujący sposób:

Dalsze bajty niosą informacje o wartościach skutecznych  napięć i prądów oraz o wartościach współczynników mocy w następującej kolejności: UR, IR1, cosR1, IR2, cosR2, IR3, cosR3, US, IS1, cosS1, IS2, cosS2, IS3, cosS3, UT, IT1, cosT1, IT2, cosT2, IT3, cosT3. Bajty niosące informację onapięciach i prądach fazowych interpretować należy jako liczby binarne z zakresu 0-255. Liczby te należy przemnożyć przez odpowiednie współczynniki skalujące: ku=1V oraz  ki, którego wartość zależna jest od zakresu  użytego przekładnika prądowego (dla przekładnika 5A ki = 0,03A), aby otrzymać prawdziwe wartości napięcia w [V] i prądu w [A].  Bajty niosące informację o współczynnikach mocy cos należy interpretować inaczej. Na najstarszym bicie tych bajtów zakodowany jest charakter obciążenia: (bit7=0 obciążenie indukcyjne, bit7=1 obciążenie pojemnościowe). Pozostałe bity tych bajtów należy traktować jak liczby z zakresu 0-100. Liczby te należy przemnożyć przez współczynnik 0.01, aby uzyskać właściwe wartości współczynników mocy.

9. Bezpieczniki

WTAT 315 mA/250V	4 sztuki

Znajdują się we wtyczkach bananowych oznaczonych symbolami

R,S,T napięciowego  przewodu  pomiarowego  oraz  w  złączu

przewodu sieciowego. Zabezpieczają użytkownika przed  zwarciem w

obwodach wejściowych rejestratora.

Przepalone bezpieczniki wolno zastępować wyłącznie  bezpiecznikami

tego samego typu.

10. Magazynowanie i transport

Przyrząd należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym lub  bez w pomieszczeniach suchych  o  temperaturze  0-40oC  i  wilgotności względnej do 80%, w atmosferze wolnej  od  kurzu,  zapylenia  oraz gazów i substancji aktywnych powodujących korozję.

Przyrząd może być przewożony środkami transportowymi o zamkniętych nadwoziach. Podczas transportu temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie od -20 do +55oC, przy wilgotności względnej  nie  większej niż 95%.

11. Gwarancja

Producent gwarantuje niezawodną pracę rejestratora  w  warunkach eksploatacyjnych okraślonych w punkcie 2. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje bezpieczników.

PROGRAM REJESTRATOR

wersja 4.0

czerwiec 1996 rok

Program REJESTRATOR służy do prezentacji wyników pomiarów napięcia, prądu, cos i mocy otrzymanych z rejestratorów REM-2, REM-3, REM-9, REM-9.1 zapisanych w zbiorze z rozszerzeniem .rej. Program uruchamia się przy pomocy zbioru:    rej40.exe

Po uruchomieniu programu jest odczytywany plik konfiguracyjny rej.ini. Plik ten jest plikiem tekstowym i można go edytować dowolnym edytorem.

Plik ten składa się z sekcji. Sekcja składa się z nazwy sekcji oraz treści sekcji. Nazwą sekcji jest identyfikator zamknięty w nawiasach kwadratowych (np. [sekcja]). Treść sekcji może byc listą parametrów o postaci:

parametr=wartość

lub komentarzem. Linia komentarza zaczyna się od znaku średnika ";".

W wersji 9.0 programu jest tylko jedna sekcja: zakres. Zdefiniowane są w niej wartości graniczne napięcia, prądu, mocy i cosWartości te pozwalają określić dopuszczalny zakres i wyświetlić, zapisać do zbioru lub wydrukować tylko te pomiary, w których zarejestrowane wielkości przekroczyły ten zakres. Wartości napięcia podawane są w voltach, prądu w amperach a mocy w kilowatach. Parametr cosmoże przyjąć wartość od 0.0 do 1.0 ( znakiem dziesiętnym jest kropka "." ).

Przykładowa postać pliku konfiguracyjnego rej.ini:

;  linia komentarza

[zakres]

Umin=210

Umax=230

Imax=600

Pmax=500

cosfimin=0.90

Główne menu programu składa się z następujących opcji:

1. Plik

2. Wydruk

3. Wykres

4. Opcje

5. Koniec

Po menu można poruszać się przy pomocy kursora lub naciskając dużą literę.

12.1 PLIK

Po uruchomieniu tej opcji menu wyświetlona zostaje lista zbiorów z pomiarami typu: <nazwa zbioru>.rej znajdujących się w bieżącym katalogu. W celu wczytania do pamięci wyników pomiarów określonego zbioru należy ustawić się kursorem na jego nazwie i nacisnąć klawisz  ENTER. Następuje wczytanie pliku - w linii statusowej (na dole ekranu) pojawia się nazwa pliku i typ urządzenia pomiarowego rozpoznanego przez program (REM-2, REM-3, REM-9, REM-9.1).

12.2 WYDRUK

Opcja ta umożliwia uzyskanie wyników pomiarów w formie tabel. Zestawienie może być wyprowadzone na ekran monitora, zapisane do zbioru lub wydrukowane na drukarce. Po uruchomieniu opcji WYDRUK na ekranie pojawia się menu pionowe z pozycją WSZYSTKIE (pozwalającą wydrukować wszystkie stacje) oraz z listą stacji pozwalającą wybrać konkretną stację.

Analogicznie można wybrać wszystkie dni lub konkretny dzień w następnym menu.

Ostatnie menu pionowe z pozycjami:

WYDRUK NA:

Ekran                 	Drukarkę                                                      	do Zbioru

pozwala wyświetlić pomiary na ekranie, wydrukować na drukarce podłączonej do portu LPT1 komputera ( standardowo port równoległy komputera ) lub umieścić pomiary w zbiorze na dysku. Nazwa tego zbioru będzie postaci: <nazwa zbioru>.txt.

Wyniki każdego pomiaru przedstawione są w jednej linii dla rejestratorów REM-2 i REM-3 oraz w trzech liniach dla REM-9 i REM-9.1. W pierwszej kolumnie umieszczony jest czas pomiaru w formacie <godz>:<minuta>, w następnych kolumnach napięcia i prądy fazowe ( w voltach i amperach ) moc dla 3 faz (kW) oraz w przypadku rejestratora REM-3, REM-9 i REM-9.1 wartości cosdla każdej fazy. W przypadku charakteru pojemnościowego tej wartości jest ona poprzedzona znakiem "-". W przypadku REM-9 każda z trzech linii przedstawia wyniki pomiarów dotyczące jednego z trzech obwodów.

W czasie wydruku na ekran klawiszem F1 ( pomoc ) można wyświetlić opis klawiszy pozwalających uzyskać pomiary z interesującej nas stacji i przedziału czasowego:

KLAWISZ:       	ZNACZENIE:

HOME		zmiana stacji na poprzednią

END			zmiana stacji na następną

PGUP			zmiana dnia na poprzedni

PGDOWN		zmiana dnia na następny

UP ( 		przesunięcie o 1 linię w górę

DOWN		przesunięcie o 1 linię w dół

CTRL-PGUP	przesunięcie o 1 stronę w górę

CTRL-PGDN	przesunięcie o 1 stronę w dół

F3			pomiary poza zakresem

ESC			wyjście

Klawisz F3 służy do przełączania trybu wyświetlania wyników pomiarów na ekranie. Możliwe są dwa tryby :

a. Wszystkie           ( wyświetlane są wszystkie pomiary)

b. Poza zakresem  ( wyświetlane są tylko pomiary, w których co 		najmniej jedna z wartości przekracza dopuszczalny zakres. 			Wartości graniczne  (zakres ) są  zapisane w pliku rej.ini i można 		je zmieniać w pozycji Opcje menu głównego - patrz punkt 5.)

Pomiary przekraczajace zakres są podświetlone na ekranie, natomiast w zbiorze i na wydruku są zakończne znakiem gwiazdki ( "*" ).

12.3 WYKRESY

Opcja ta może być uruchomiona tylko dla monitorów typu VGA.

Po wybraniu tej opcji na ekranie pojawia się wykres przebiegów napięcia.

Klawisz F1 ( pomoc ) wyświetla opis klawiszy pozwalających zmieniać typ wykresu ( napięcie - U, prąd - I, moc - P, cos ) oraz zmieniać stację i przedział czasowy pomiarów:

KLAWISZ:       	ZNACZENIE:

HOME		zmiana stacji na poprzednią

END			zmiana stacji na następną

PGUP			zmiana dnia na poprzedni

PGDOWN		zmiana dnia na następny

UP

zmiana wykresu

DOWN		zmiana wykresu

LEFT	   ( 	przesunięcie wykresu w lewo

RIGHT ( 	przesunięcie wykresu w prawo

TAB			przełączanie obwodów ( REM-9 )

F2			zmiana intensywności

ESC			wyjście

Nad oknem w którym umieszczone są przebiegi pomierzonych wartości znajdują się nazwy stacji. Pomiary każdej stacji oddzielone są pionowymi liniami przerywanymi i jeśli w danej stacji jest mało pomiarów i nazwa stacji nie zmieści się między dwoma liniami przerywanymi, to nazwa stacji zostanie zastąpiona numerem stacji umieszczonym w nawiasach kątowych ( np. dla stacji trzeciej: <3> ).

Pionowe linie kropkowane wskazują początek każdej doby. Odpowiednie daty  są wyświetlane w linii pod oknem z przebiegami. Przesuwanie przebiegów w poziomie jest uzyskiwane przez klawisze  Left  (  i Right ( .

Rysunki poniżej przedstawiają wartości które są wyświetlane dla poszczególnych typów rejestratorów:

faza R  ---------------------------------|-----

UR  IR

faza S  ---------------------------------|-----      P - moc sumaryczna

US  IS                            dla trzech faz

faza T  ---------------------------------|-----

UT  IT

Rys. 1     Oznaczenia poszczególnych wartości napięcia, prądu i  mocy dla rejestratora REM-2

faza R  ---------------------------------|-----

UR  IR  PR  cosR

faza S  ---------------------------------|-----

US  IS  PS  cosS

faza T  ---------------------------------|-----

UT  IT  PT  cosT

Rys. 2     Oznaczenia poszczególnych wartości napięcia, prądu, mocy i cosdla rejestratora REM-3

______________________  obwod 1

/          UR1  IR1  PR1  cosR1

/

faza R  -----------------------------------|------------------------------------   obwod 2

UR  IR  PR   	               \	     UR2  IR2  PR2  cosR2

\

\______________________  obwod 3

UR3  IR3  PR3  cosR3

______________________ obwod 1

/          US1  IS1  PS1  cosS1

/

faza S  -----------------------------------|------------------------------------   obwod 2

US  IS  PS    	               \	     US2  IS2  PS2  cosS2

\

\______________________  obwod 3

US3  IS3  PS3  cosS3

______________________  obwod 1

/          UT1  IT1  PT1  cosT1

/

faza R  -----------------------------------|------------------------------------   obwod 2

UR  IR  PR   	               \	     UT2  IT2  PT2  cosT2

\

\______________________  obwod 3

UT3  IT3  PT3  cosT3

Rys. 3     Oznaczenia poszczególnych wartości napięcia, prądu, mocy i cosdla rejestratora REM-9

Tabela poniżej przedstawia rodzaje wykresów dostępne dla różnych wersji rejestratora:

| poz. | typ wykresu | REM-2 | REM-3 | REM-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U - 3 fazy | UR US UT | UR US UT | UR US UT |
| 2 | I - 3 fazy | IR IS IT | IR IS IT | IR = IR1 + IR2 + IR3 IS = IS1+ IS2 + IS3 IT = IT1 + IT2 + IT3 |
| 3 | I - obwód 1 - obwód 2 - obwód 3 |  |  | IR1 IS1 IT1 IR2 IS2 IT2 IR3 IS3 IT3 |
| 4 | P - sumaryczna dla 3 faz | P |  |  |
| 5 | P - 3 obwody |  |  | P1 = PR1 + PS1 + PT1 P2 = PR2 + PS2 + PT2 P3 = PR3 + PS3 + PT3 |
| 6 | P - 3 fazy |  | PR PS PT | PR = PR1 + PR2 + PR3 PS = PS1 + PS2 + PS3 PT = PT1 + PT2 + PT3 |
| 7 | P - obwód 1 - obwód 2 - obwód 3 |  |  | PR1 PS1 PT1 PR2 PS2 PT2 PR3 PS3 PT3 |
| 8 | cos3 fazy |  | cosR cosS cosT |  |
| 9 | cos- obwód 1 - obwód 2 - obwód 3 |  |  | cosR1 cosS1 cosT1 cosR2 cosS2 cosT2 cosR3 cosS3 cosT3 |

W przypadku rejestratora REM-9 dla wykresów pokazujących przebiegi dla poszczególnych obwodów ( pozycje: 3, 7, 9 ) przełączanie tych obwodów następuje klawiszem Tab. Wykresy prądu i mocy dla 3 faz (pozycje: 2 i 6 ) są dla każdej fazy sumą wartości dla trzech obwodów tej fazy.

Do wydrukowania wykresów należy przed uruchomieniem programu rej.exe wydać komendę graphics. Jest to program wchodzący w skład systemu operacyjnego DOS ( nalezy użyć zbioru graphics.com odpowiadającego wersji systemu DOS uruchomionej na komputerze ). Naciśnięcie klawisza "Print Screen" powoduje wydrukowanie aktualnie wyświetlanego wykresu na drukarce.

Klawisz F2 służy do zmiany intensywności przebiegów. Standardowo przebiegi mają intensywne kolory, natomiast przy wydruku są mniej wyraźne. Dobrze jest więc przed wydrukiem zmniejszyć intensywność klawiszem F2, co poprawi jakość wydruku.

Użytkownik ma  możliwość  zmiany wykresów (klawisze Up () , Down (¯) ), zmiany stacji ( klawisze Home, End ) oraz zmiany dni w obrębie aktualnej stacji (klawisze PgUp, PgDown ). Naciśnięcie klawisza Esc  powoduje powrót do głównego menu. Powyższe informacje można uzyskać w dowolnym momencie realizacji opcji WYKRES naciskając klawisz F1 ( pomoc).

12.4 OPCJE

Dostępne są tu dwie opcje:

Zakres                 	Zmiana stacji

Opcja ZAKRES pozwala zmienić wartości graniczne. Wartości te są wyswietlane w następnym oknie i można zmieniać każdą z tych wartości lub pozostawiać bez zmian przesuwając kursor strzałką w dół (¯). Po zakończeniu  zmian  ( wyjście z pola ostatniej wartości ) mamy do wyboru 3 możliwości :

zaPis w pamięci

Zapis do REJ.INI

Wyjście bez zmian

Opcja pierwsza pozwala zmienić wartości zakresu tylko na czas działania programu, i po wyjściu i ponownym uruchomieniu zostaną ustawione wartości z pliku rej.ini. Opcja druga zapisuje zmiany w pliku rej.ini.

Przy pomocy opcji ZMIANA STACJI można zmienić nazwy stacji oraz wartości przekładników (dla REM-9.1 można zmienić każdą z trzech wartości dla poszczególnych obwodów) i zapisać je do pliku z pomiarami. Jest to użyteczne w przypadku gdy pomiary były dokonywane w innych stacjach niż zostało to zapisane przed pomiarami w rejestratorze.

12.5 KONIEC

Wybranie tej opcji i naciśnięcie klawisza "T" powoduje wyjście z programu.